一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	签订合同后7个工作日内，采购人收到中标人开具的60%合同价款的发票后支付相应款项至中标人账户。中标人完成供货、安装及调试，采购人及时组织验收，验收合格且收到供应商发票7个工作日内一次性支付剩余40%合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽职业技术大学，至勇楼2-5楼

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历日内完成供货及安装

	4
	免费质保期
	验收合格之日起3年


二、货物需求

第1包：药物制剂生产线教学实验平台

（一）货物指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标无效

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	无标识项有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。


（二）技术参数及要求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	备注

	1
	流化床制粒机
	★1.投料量：顶喷制粒，1~1.5 kg/批；底喷包衣，0.5~1kg/批(粒/丸)（提供产品彩页等证明材料）。
2.引风机：≥1.5 kW，380 V。

3.压缩空气：≥0.6 MPa。

4.压缩空气耗量：≥0.6 m3/min。

5.蠕动泵：0-50 L/h。

6.加热功率：≥6 kW。

7.设备重量：≥150 kg。

8.外形尺寸：≥800（长）×800（宽）×1300（高）mm。

一、配套实训教学演示设备：

■1.整机采用一体化设计。整机包含红外触控显示面板、激光显示单元、智能中控、电脑主机、功放、音箱、等功能，集成在整个框架内；无外露连接线，整机安装无需触控板触摸线、中控等布线施工（提供图片等证明材料）。
2.安装便捷精准。整机顶部中央位置竖直向下设置有安装插槽，搭配专用激光显示单元使用，激光显示单元底部设置有插入安装在插槽内的安装支架，方便使用者在安装过程中将激光显示单元直接插入安装插槽，不需要任何调节，即可完成安装，整机无需进行画面校准。

★3.主屏采用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥90英寸，最高可支持20点触控（提供产品彩页等证明材料）。

■4.音响置于主屏上方，出音口正前方设计，采用格栅阵列缝隙发声技术，配备4×10 W高保真扬声器（提供图片等证明材料）。
5.前置中控面板：采用电容触摸按键设计，前面板具有音量+、音量-、静音、投影（激光显示单元）开关等。
6.整机前置接口至少包含Type-c、TOUCH USB，HDMI，≥3路USB3.0，且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积。

7.后置接口包含：≥USB2.0×1，≥TOUCH USB×1，≥HDMI IN×1，≥HDMIOUT×1，≥RJ45×1，≥TF CARD×1，≥RS232 IN×1，≥RS232 OUT×1，≥AC IN×1。

8.双侧副板均支持多种书写笔书写，如粉笔、水溶性粉笔、水笔等、成膜笔等。

9.为适应不同身高操作人员的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现全通道一键下移功能，并不影响正常使用触摸，且为保证系统兼容性和稳定性不支持第三方应用程序方式实现屏幕下移功能。

10.整体挂架：通过限位装置能快速对准拼缝接口，按压式卡扣能根据压力调节平整度及拼缝缝隙，安装快捷，售后高效。

11.前置接口采用铝合金翻转盖板，有效遮挡粉尘、灰尘侵袭。接口旁设计移动硬盘放置盒，支持老师在教学过程中，放置移动硬盘使用。

二、配套激光投影机要求：

1.DLP投影技术，纯激光光源（ALPD技术），显示芯片≥0.47”DMD*1。

2.亮度：≥4800流明，对比度：≥2550000:1（动态对比度），固有分辨率：≥1920×1080。

3.投射比：≤0.23：1；兼容1920×1200，显示比例：16:9兼容4:3，16:10；光源寿命：≥25000 h。

4.标配接口：输入端口：VGA（15-pinMini-Dsub）×2；HDMI×2；S-Video×1；Audio×1；Video×1；MIC×1；输出接口：VGA（15-pinMini-Dsub）×1；Audio接口×2；控制端口：RJ45（用于网络控制）×1；RS-232(D-sub9pin)×1；USB-B×1。

5.电动聚焦功能，自动梯形校正功能≥±40度，整机功率≤340 W，能效等级一级（≥12lm/w），内置扬声器，功率≥10 W；最低待机功率≤0.5 W；工作噪音≤30 dB；内置伽玛校正功能，极致色彩功能，3D色彩管理系统；内置≥10种测试图案，内置画面分割功能，拼接功能，内置≥10种语言菜单，支持中文控制面板。

三、OPS配置要求：

1.插拔式OPS微型设计，采用处理器：核数≥4，性能核数≥8，最大睿频频率≥1.60 GHz，性能核最大睿频频率≥1.80GHz，缓存≥10MB，二级高速缓存总容量≥5MB。内存≥8GB DDR4，固态硬盘≥256GB。开放式可插接INTEL规范接口(OPS接口)，双面合计80针。

2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。

3.支持电源：AC input：100-240V/50-60Hz；DC output：19V/5A。

四、白板软件要求：

1.基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具。

2.备授课功能，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，支持自定义图片生成PPT背景。

3.支持一键调取PPT文件，可选择本地导入或打开两种不同形式获取课件，并支持对调取课件进行再次编辑，保存生成独立格式保护校本资源。

4.支持备课模式下，对课件添加文本编辑、思维导图等功能，并支持对所添加内容编辑进入和退出方式，

5.黑板书写支持≥10种风格笔的书写，包含硬笔，智能笔，荧光笔，竹笔，纹理笔，软笔，手势笔，图章笔，激光笔，粉笔类型。

6.支持笔的粗细和颜色选择，≥20挡粗细，6种常用备选颜色。

7.支持手势擦除功能，当识别到5指手势，画面自动由手写状态变成板擦状态，符合老师随写随擦的教学习惯，板擦大小≥3级选择。

8.支持清空笔迹和一键清屏功能，支持全屏幕漫游，可一键复位至漫游初始界面，支持撤销和恢复功能，协助老师在误操作删除板书后，快速找回板书。
	1套
	工业
	

	2
	▲旋转式压片机
	★1.转台冲模数：≥9付。

2.工作压力：≤40 kN。

3.压片直径：≤12 mm。

4.压片厚度：≤6 mm。

5.充填深度：≤15 mm。

★6.产量：≥1.6万片/时。
7.转台工作直径：≥200 mm。

8.转台转速：0-30 r/min。

9.中模直径：≥20 mm。

10.中模高度：≥20 mm。

11.上下冲杆直径：≥20 mm。

12.上下冲杆长度：≥100 mm。

13.外形尺寸：≥400（长）×600（宽）×1100（高）mm。
14.机器重量：≥200 kg。

15.电动机功率：≥1.5 kW。

16.电压：≥ 220V。

17.配套旋转式压片机软件实训系统：

（1）系统概述

利用3D虚拟技术建立复杂设备整体与单个零件的模型，通过滚轮可以放大和缩小模型，按住鼠标左键可以实现360°旋转。

（2）软件功能

■①工艺流程分组零件说明：该功能是将设备6个重要部件分组列出，主要有：工具箱、外罩部件、控制面板、工作台组件、压力填充组件、内部组件，每个部件可以点击扩展打开，各个组成的零件在设备上高亮展示，设备主体模型呈透视状态，采用3D建模技术（提供仿真软件截图）。
■②工艺流程设备介绍：该功能是将设备的工作原理进行阐述，采用语音同步讲解，设备模型360°旋转，详细讲解7个部位工作原理，关键部件高亮显示，设备主体模型关键部位呈透视状态，以加深用户对设备构造的认知（提供仿真软件截图）。
■③工艺流程生产流程示意：分步骤语音讲解设备使用流程、操作时的具体事项，通过特效技术模拟生产状态，关键部件高亮显示，设备主体模型关键部位呈透视状态，更清晰直观的学习设备的工作流程（提供仿真软件截图）。
④工艺流程操作教考：本单元分为“学习”和“考核”两大模块，有4个任务点：生产前检查、配件安装、生产操作、生产结束；采用3D建模技术，生动准确的使用户掌握设备操作步骤要点。
（3）软件内容

具有3D设备操作列表≥4个，主要有：工艺流程、设备调节、故障解决、维护保养。

①工艺流程：已在“软件功能”中阐述。

■②设备调节：采用语音分步讲解，采用3D建模技术，用≥8种情况进行展示，主要有：手动试运行、加料器的安装与调整、充填量的调节、片剂厚度(压力)调节、正式运行、注意事项、冲模安装、冲模拆卸（提供仿真软件截图）。
③故障解决：采用语音分步讲解，采用3D建模技术，将设备在生产过程中所出现的运行故障，用≥3种情况进行展示，主要有：上下压轮轴相窜动、上轨道磨损异响、片重差异增加。
④维护保养：采用语音分步讲解，采用3D建模技术，设备工作完成后的工作，用≥10种步骤进行展示，主要有：机件润滑、涡轮箱内加机械油、上轨道盘的润滑、冲杆和轨道保养、定期检查机件、完毕或停工时、冲模保养、打扫清洁、电气元件保养、电气元件工作环境、电气元件的维修、绝缘测试。

■⑤采购单位对此仿真软件拥有永久授权及合法使用权。为方便教学软件的维护和后期的升级更新，仿真软件和设备由同一厂家开发生产（提供仿真软件著作权扫描件）。

配套片剂生产线虚拟教学内容

一、动画模块

1.固体制剂车间智能系统介绍。

2.制药设备介绍（多向运动混合机、沸腾干燥机、干法制粒机、料斗混合机、流化床制粒机、高速药片机、胶囊充填机、铝塑包装机、超声波洗瓶机、配液系统、隧道式灭菌干燥箱、灯检机）。

3.IBC上料及匀浆系统介绍，其中三维动画需包含：

（1）整体布局展示：均浆系统区域、储存计量装料区域、移动计量投料区域、拆包开袋投料区域、固定减重投料口、转向滚轮、吨袋投料站、小料投料站。

（2）工作运转流程展示：AGV小车将物料运至拆包开袋投料区域，进行拆袋和粗筛操作；经粉碎后投入储存计量装料桶中备用；系统自动运转料斗混合机进入装料区域，进行装料；转料后运转至料斗混合机处进行混合；通过转运装置转移至均浆系统区域进行均浆操作。
4.微针治疗介绍，其中三维动画需包含：

（1）微针四大家族成员介绍：实心微针、空心微针、涂层微针、可溶微针。

（2）微针原理介绍：无感穿透表皮角质层，实现皮下注射高效吸收效果的全流程动画。

（3）微针现阶段应用场景及现阶段的技术难点介绍：难以装载足量药物、硬度和可溶无法兼顾、容易引发皮肤感染。

三维画制作要求如下：

1.固体制剂车间智能系统介绍需包含：智能系统整体介绍、分系统介绍（领料称量、湿法制粒、总混、压片、胶囊充填、包衣和自动包装线），时长7~8 min。
2.制药设备介绍，需包含清单在内≥10个单设备介绍，每个视频介绍时长40~45 s，总时长9~10 min。
3.视频格式：MP4。

4.视频压缩采用H.264格式编码，视频码流率：高于1024 Kbps，低于3000 Kbps。

5.视频帧率为25帧/秒。

★二、软件模块（不限点数并支持同时在线教学使用，投标文件中需提供承诺函）
1.称量岗位

仿真任务包括：原辅料领取任务，领取并核对物料；配料称量任务，采用不同的设备对不同量的物料进行称量。

2.粉碎过筛岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、粉碎任务、过筛任务、粉碎机清洗、过筛机清洗、物料周转、岗位清场、清场检查、离开车间。

3.制浆岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、领取物料、制浆操作、制浆锅清洗、物料周转、岗位清场、清场检查、离开车间。

4.切割制粒岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、领取物料、操作快速混合搅拌切割制粒机完成切割制粒任务、物料周转、岗位清场、清场检查、离开车间。其中快速混合搅拌切割制粒机需包含：开机、停机、顶升、顶降、低速混合、高速混合、低速切割、高速切割、空运转、喷浆的仿真操作。

5.沸腾干燥岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、操作高效沸腾干燥机完成生产任务、物料交接、岗位清场、清场检查、离开车间。

6.整粒岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、操作提升式快速整粒机完成生产任务、物料周转、岗位清场、清场检查、离开车间。

7.总混岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、领取物料、操作料斗混合机完成生产任务、物料周转、岗位清场、清场检查、离开车间。

8.压片岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、领取物料、操作高速旋转式压片机完成生产加工任务、物料周转、岗位清场、清场检查、离开车间。

（1）其中生产前检查环节至少需包含以下步骤：检查地面有无上批次遗留物、检查桌面有无上批次遗留物、检查容器具清洁状态、检查温湿度是否符合要求、检查静压差是否符合要求、检查计量器具合格证有效期、检查地漏是否清洁等。

（2）生成加工环节至少需包含以下步骤：更换设备状态标识、物料准备、打开控制面板、压片机开机、压片机试运行、压片机停止运行、投入压片物料、打开玻璃门、打开下料口、关闭玻璃门、开启除尘、放置筛网、试生产等。

9.包衣岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、领取物料、操作高效包衣机完成生产任务、物料周转、岗位清场、清场检查、离开车间。

10.铝塑包装岗位

仿真任务包括：领取文件、生产前检查、领取物料、生产加工、岗位清场、清场检查、离开车间。

三、考试系统

该模块包含考试管理和账号管理，其中考试管理分为科目管理、题库管理、考试管理和成绩管理。

科目管理可以进行新增、删除、编辑、查询和重置等操作，可以对科目内容添加科目备注。

●1.题库管理可以进行新增、删除、编辑、查询和重置等操作；题目类型需包含单选题和多选题；可以导出题库内容，也可以下载模板，并批量导入题目（提供对应的系统功能截图）。

●2.考试管理可以进行新增、删除、编辑、查询和重置等操作，新增考试的编辑界面至少需包含考试名称、考试描述、开始时间、结束时间、总分数、考试时长、及格分数等内容（提供对应的系统功能截图）。

3.成绩管理可以进行查询、重置和导出等操作；可以查看学生的试卷详情，试卷详情需包含具体的答题和错题情况。
4.账号管理可以进行添加账号、删除、编辑、查询和重置等操作；用户类型需包含老师和学生；可以导出用户信息，也可以下载模板，并批量导入用户；添加账号的编辑界面至少需包含账号、姓名、学号、类型等内容。
	1套
	工业
	

	3
	超临界萃取仪
	一、规格参数

1.萃取釜：容积500ml±5 ml，316不锈钢材质一体加工，配有电加热系统，温度室温~100 ℃可调，配粉末专用料筒和料袋，最高工作压力40 MPa。

2.分离釜：容积200 ml±5 ml，316不锈钢材质一体加工，配有电加热系统，温度可调。最高工作压力20MPa。

3.分离釜视窗：分离釜带蓝宝石视窗，可观察萃取物收集进度。
■4. CO2高压泵：流速：0~100 ml/min，最高工作压力40 MPa，内置预冷罐，带泵头制冷，无需冷水机。恒流恒压模式可选，触摸屏操作，可自动控制流速和压力（提供产品彩页等证明材料）。
■5.夹带剂泵：流速：0~10 ml/min，最高工作压力40MPa。恒流恒压模式可选，带软件可自动控制流速（提供产品彩页等证明材料）。
6.气路控制系统：截止阀+微调阀+背压阀气路控制系统，可精确调节压力和气流速。

★7.安全系统：配有自动泄压系统，萃取釜自动卸压压力：≥6000psi，分离釜自动卸压压力：≥2200psi，超压自动泄压保障压力在可控范围内（提供产品彩页等证明材料）。

8. 316L不锈钢管路，耐压≥40 MPa，管径为≥1/8英寸，保温和精准设计，减少萃取物残留，提高萃取率。

9.加热系统：电加热温控，控制范围：室温~100 ℃可调，控温精度±1 ℃。

■10. CO2循环系统：配有高压管路和净化系统，CO2净化后可循环利用，节能减排，后期使用成本低（提供产品彩页等证明材料）。

11.压力显示：每个高压釜都配有独立的数显压力表，方便调控和观察釜内压力变化。

■12.主机尺寸：≤65（长）×50（宽）×50（高）cm，泵尺寸：≤50（长）×40（宽）×45（高）cm，集成化设计，占地面积小，可放置于实验台操作，节省实验室空间（提供产品彩页等证明材料）。

二、设备配置清单

1.超临界萃取仪主机1台。

2.二氧化碳高压输送泵1台。

3.高压输液泵1台。

4.粉末样品专用样品池料筒1个。

5.柔性高压LCO2管线≤2 m。

6.柔性高压LCO2管线≤1 m。

7.外置过滤器（过滤精度：0.5 um）1个。

8.备用样品室专用密封环10个。

9.防静电排空管≥5 m。

10.安装工具1套。

11.用户说明书及使用指南1份。
	1套
	工业
	


三、安装调试、质保及售后服务要求

1.中标人免费送货上门，根据采购人要求安装、调试，确保正常使用。

2.所有设备物品为全新产品，设备质保期三年。

3.设备安装后中标人免费对相关人员进行培训，并每半年回访一次；采购人在使用设备时如有需要应及时安排技术人员免费进行指导。

4.中标人为学校教学、技能大赛免费提供指导教师等方面的服务。

5.为保证产品质量及售后服务，供货时须按投标文件要求供货，否则采购人有权终止合同并上报安徽省公共资源交易监督管理局，由此产生的责任由中标人全权承担。

6.中标人免费负责设备调试、安装。验收完成后的3年内若出现故障，中标人负责免费维修，且在12小时内响应，24小时内到达现场提供服务。

四、报价要求

报价要求包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损安装环境改造、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
五、其他要求

1.设备要求

（1）仪器（设备）为优质品牌，性能先进稳定。

（2）仪器（设备）灵敏度高（如有灵敏度到要求）、设备故障率低。

（3）仪器（设备）在保障灵敏度（如有）的前提下，重复性高。

（4）仪器（设备）自动化程度高，操作简便。

2.中标人应当提供现场培训服务：培训人员≥5人，培训地点为采购人指定，培训时间≥3个工作日，以技能培训为主，以参培教师学会使用设备及软件无问题为准，确保设备及软件到校安装调试后教师能够正常使用软件。

3.采购人有权要求中标人在送货前到采购人处演示所有产品，若核验与招标文件技术参数要求不相符，则终止合同，并且以虚假应标嫌疑报送财政监管部门处理。
第2包：生物发酵制药生产线教学实验平台

（一）货物指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标无效

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	无标识项有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。


（二）技术参数及要求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	备注

	1
	薄层色谱成像仪
	■1.光源系统：4×白光LED灯，2×254nm UV光管，2×366nm UV LED灯，4×310nm UV LED灯，2×345nm UV LED灯，1×白光透射LED灯，并行分布于观察箱上下四周，确保均匀照明，完全排除杂散光的干扰（提供具体的示意图片说明或者视频证明）。
●2.数码相机：2400万像素全高清晰度数码相机；19点全十字对焦系统，50帧/s连拍，可全开光圈测光，采用7560像素RGB+红外感应的测光系统，准确分析拍摄场景并给予恰当的曝光拍摄，高灵敏度适用于弱荧光物质成像（提供实测数据材料）。
3.工作站：专用软件在Win7/8/10下运行，控制成像操作，提供数据采集，编辑，比较，存储打印功能。

■4.自动计算斑点的Rf值（提供对应的数据文档）。
●5.所有的拍摄条件和参数等原始数据都被实时记录，可追踪、符合，可对拍摄的照片加注文字、标示，可任意选择字体和字体大小，可被任意比例显示，叠加比对（提供对应的实测数据文档）。
6.每张照片都自动标识工作日记如日期，实验人，唯一序列号，可设置密码保护，所有生成的数据可追溯到原始分析。

7.照片自动存储文件夹数据库，默认DGF格式，也可输出另存为pdf，bmp格式。

8.完全符合GMP/GLP标准及21CFR Part11规范要求，可进行IQ/OQ校验。

9.配置：薄层成像主机1台，工作软件1套，IQ/OQ文件1套，21CFR模块，标准验证版1套及相关显示设备1台。
	1台
	成分分析
	

	2
	生物发酵半实物仿真实训装置
	一、生物发酵半实物仿真实训装置硬件

1.半实物仿真实训装置，以制药企业发酵工段装置为原型，设备全不锈钢、框架采用主体不锈钢与面板为碳钢喷塑花纹板结合的小型实操考核装置。使用阀门、仪表类型与工业所用类型相同，可实现在线模拟控制。工艺数据以OTS进行参数模拟，包含种子制备和发酵生产两个部分。

●2.主要设备根据相关要求配备有检测仪表、控制调节报警及安全联锁装置，装置按照事故预防、控制、消除要求配备安全设施，按照安全色标准进行装置（设备和管路及仪表）安全标识。
3.装置尺寸≥3500（长）×3200（宽）×2400（高）mm，可根据场地适当调整；装置配套DCS系统标准工业柜1组。

4.自动评分系统：装置具有自动评分功能，可对选手操作过程进行监控，根据操作步骤给予评分。

5.设备清单：种子罐、发酵罐A/B、高效过滤器、中效过滤器、蒸汽过滤器、前体计量杯、硫酸铵量杯、氨水量杯、糖计量杯、计量杯支架、消沫剂计量罐、连消塔、维持罐、螺旋板换热器等。

★6.供应商提供的设备必须满足2023年全国职业院校技能大赛生物技术赛项培训和竞赛要求（提供相关承诺书）。
■7.主要设备清单（提供装置效果图或三维效果图）。
（1）种子罐SUS304；≥φ550×1500 mm，1台。

（2）发酵罐A/B SUS304；≥φ600×1900 mm，1台。

（3）高效过滤器SUS304；≥φ200×400 mm，2台。

（4）中效过滤器SUS304；≥φ170×400 mm，2台。

（5）蒸汽过滤器SUS304；≥φ200×400 mm，2台。

（6）前体计量杯SUS304；≥φ108×400 mm，1台。

（7）硫酸铵量杯SUS304；≥φ108×400 mm，1台。

（8）氨水量杯SUS304；≥φ108×400 mm，1台。

（9）糖计量杯SUS304；≥φ159×400 mm，1台。

（10）消沫剂计量罐SUS304；≥φ325×500mm，1台。

（11）连消塔SUS304；≥φ159×1000 mm，1台。

（12）维持罐SUS304；≥φ273×500 mm，1台。

（13）螺旋板换热器SUS304；≥φ325×350mm，1台。
8.控制系统硬件技术参数。

（1）模拟量输出AO，4~20 mA，点数≥16个，可根据实际情况进行调整。

（2）开关量输入、输出（DI/DO），点数≥72个。

（3）通信，I/O点数≥8个。

9.主要仪表清单

（1）压力表，真实外壳，现场显示为数显压力表，支持多种单位切换，人机交互功能，通讯功能，8台。

（2）流量计，真实外壳，远传仪表为电脑显示，支持多种单位切换，人机交互功能，通讯功能，2台。

（3）温度计，真实外壳，仿真模拟，4个。

（4）液位计，差压液位计真实外壳，1个。

（5）溶氧度计，真实外壳，仿真模拟，1台。

（6）pH值计，真实外壳，仿真模拟，1台。

（7）阀位检测点位，手动阀门外壳工业级螺纹球阀或截止阀，并能检测阀门开度并且可将操作数据回传至操作系统，≥80个。

（8）声音模拟系统，模拟现场设备正常运转声音，2套。

二、生物发酵半实物仿真实训装置软件系统

1.系统登录时，可选择不同的工况，确认组号、姓名和学号，可在查询成绩时通过这些信息进行精确查询。
2.系统具有进度存储与加载功能：操作过程中，可对当前进度进行存储，也可对存储的进度进行加载。

3.系统冻结与解冻功能：操作过程中，可通过冻结系统停止工艺参数变化，点击开始可继续操作。
4.智能评分系统功能：包含全部操作规程，操作内容可以在不同的工段下分别显示，并对学员的操作进行实时评分，实现成绩的在线打印、保存、网上提交等功能。

■5.系统可形成发酵罐几个主要数据的趋势图，方便后期进行数据分析（提供操作界面截屏）。
6.系统可实现数据异常情况的报警提示。

7.系统可对手动阀门进行开关设置，对液位、压力、流量、温度等参数进行调节，设置自动阀门的手动调节、自动调节。

■8.系统对操作过程中的“水耗”、“电耗”、“碳排放”进行实时监测和统计（提供操作界面截屏）。
9.系统可对操作过程进行追溯，对操作过程中出现的错误步骤进行判断分析。
	1套
	教学设备
	

	3
	▲研究级正置荧光显微镜
	■1.光学系统：模块化无限远光学系统，齐焦距离≤45 mm，实现明场、相差观察，可扩展荧光、偏光以及霍夫曼等观察方式（提供图片等证明材料）。
2.观察筒：铰链式三目观察镜筒，高眼点，30°倾斜，瞳距调节50~75mm。
3.目镜：大视野目镜10×/25mm，屈光度可调。
■4.无穷远半复消色差荧光物镜：（提供图片等证明材料）。
4×（N.A≥0.13，W.D≥17.15mm）。

10×（N.A≥0.3，W.D≥7.68mm）。

20×（N.A≥0.5，W.D≥2.3mm）。

40×（N.A≥0.75，W.D≥0.7mm）。

100×（N.A≥1.28，W.D≥0.15mm）。
5.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值0.001 mm，调焦更加精确。

6.物镜转换器：五孔编码物镜转盘，可与特定软件和相机连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

7.载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

■8.落射荧光装置：荧光光源采用多波段LED光源系统，屏显单独控制各通道开关和强度，使用时间长达10000 h以上，光谱波长范围350~760nm，提供365nm、385nm、460nm、520nm、560nm、625nm等常用荧光探针光谱覆盖，LED光源绿色、黄色、红色激发光亮度高于汞灯光源，即开即用，具有亮度记忆功能；采用转盘式6孔位荧光模块，配备B、G、Y、U、R（蓝、绿、黄、紫外、红）五组激发块（提供彩页及实物照片，提供实验室LED荧光光源亮度和汞灯亮度的对比数据文件）。
9.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1。

10. LED透射照明系统：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000 h。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。
■11.显微成像系统：超高灵敏度背照式科学级sCMOS半导体制冷黑白相机，深度制冷负40度，量子效率≥95%，芯片尺寸≥1.2英寸；分辨率≥2048×2048、内置128M缓存；像素点尺寸≥6.5μm×6.5μm；曝光控制22 μs~120 s，USB3.0接口；应用场合：超弱荧光，化学发光，生物发光，流式细胞分析，GFP，FISH，NIR，FRET成像（提供彩页、截图等证明材料）。
■12.标配显微成像软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。显微镜、相机、软件为同一品牌（提供“软件著作权证书”）。
13.标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。

14.功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节。

●15.支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化（提供软件截图）。
16.软件支持拼接扫描和景深扩展，支持电动LED荧光光源控制、电动XYZ平台位移控制，软件支持电动物镜转盘、荧光电动切换，显微镜和软件可升级为电动显微镜以及结构光超高清晰显微镜。
17.配备LED光源照明，底座内置反光板装置和调节杆，可调整反光板角度位置，实现不同距离和角度的斜射光照明，提高显微镜衬度，方便搭配显微镜观察胚胎、斑马鱼、细胞、线虫等透明度较高无法染色的实验样品。
	1台
	材料分析
	


三、安装调试、质保及售后服务要求

1.中标人免费送货上门，根据采购人要求安装、调试，确保正常使用。

2.所有设备物品为全新产品，设备质保期三年。

3.设备安装后中标人免费对相关人员进行培训，并在保质期内每半年回访一次；采购人在使用设备时如有需要应及时安排技术人员免费进行指导。

4.中标人为学校教学、技能大赛免费提供指导教师等方面的服务。

5.为保证产品质量及售后服务，供货时须按投标文件要求供货，否则采购人有权终止合同并上报安徽省公共资源交易监督管理局，由此产生的责任由中标人全权承担。

6.中标人免费负责设备调试、安装。验收完成后的3年内若出现故障，中标人负责免费维修，且在12小时内响应，24小时内到达现场提供服务。

四、报价要求

报价要求包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损安装环境改造、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

五、其他要求

1.设备要求

（1）仪器（设备）为优质品牌，性能先进稳定。

（2）仪器（设备）灵敏度高（如有灵敏度到要求）、设备故障率低。

（3）仪器（设备）在保障灵敏度（如有）的前提下，重复性高。

（4）仪器（设备）自动化程度高，操作简便。

2.中标人应当提供现场培训服务：培训人员≥5人，培训地点为采购人指定，培训时间≥3个工作日，以技能培训为主，以参培教师学会使用设备及软件无问题为准，确保设备及软件到校安装调试后教师能够正常使用软件。

3.采购人有权要求中标人在送货前到采购人处演示所有产品，若核验与招标文件技术参数要求不相符，则终止合同，并且以虚假应标嫌疑报送财政监管部门处理。

第3包：多功能综合快速检测实验平台

（一）货物指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标无效

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	无标识项有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。


（二）技术参数及要求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	备注

	1
	电子鼻
	一、硬件部分

1.传感器：≥10根金属氧化物传感器，软件界面可以显示传感器配置；传感器调理电路设计，可对产品气味信号自行分析，进行调节放大处理。

2.传感器适用范围：香精香料、食品、中药材、医药、烟草、包装材料、化材、环境等。

3.样品流量：0.1~1 L/min，可程序控制。

4.进样方式：采用动态顶空进样，样品进样自动采集。

5.采样系统：两个内置泵，采集样品与传感器清洗分别由两个内置泵独立进行。

6.操作温度：0~80 ℃。

7.操作湿度：5%~95%，不会产生冷凝。

8.仪器带有≥7寸大液晶显示屏；触摸屏配有图形化操作界面，主机触摸屏在连接电脑分析软件检测过程中，触摸屏可以同时实时显示，显示测试曲线，仪器能够软件操作，能够通过仪器自带大触摸屏对实验直接快速操作。
9.厂家外购或自产溶剂封闭产品成分中无高度有害物质，测试结果不得超过在封闭产品中的质量百分比的0.1%（含量≤0.1%）。
二、数据分析系统：

1.标配采集软件和分析软件，软件终身无偿升级。

★2.含有风味物质数据库，包含各类化合物感官特性数据库，如：薄荷味，醋味，番茄味，霉味，奶油味，青草味，桃味（提供软件截图）。
3.具有风味物质查询库功能，可查询≥50项风味物质的风味描述、实物参比及化学参比信息。

★4.具有PCA-DA、PCA-BP、PCA-SVM、PCA、LDA、LLE、LE、PLSR、PCA-KNN、LDA-SVM、LLE-BP、LLE-KNN、SVM、BP神经网络、KNN、TSNE、ISOMAP、DBSCAN、K-Means等≥20种算法模式及人机互动功能（提供软件截图）。
5.具有数据智能化扩展功能：可与连续性数据进行回归分析，可与离散型数据进行分类分析，还可与其他仪器数据进行共享数据，实现多源联动分析。

6.具有可新增用户并角色管理功能，在软件中设置不同权限，例如：新建实验，端口设置，采样设置，数据分析等，新增用户支持数量≥10个。

★7.具有食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；具有带有国标算法功能，软件可直接调用（提供软件截图）。
8.软件具有审计追踪功能，使用多级权限管理，可设立不同使用权限的实验角色（≥100组合），具有数据保密、实验独立等功能。

9.算法分析结果图在分析过程中可直接全屏查看，无需另存打开查看，数据可直接保存，无需手动勾选。
(10.内置电子鼻操作视频教程、标准操作流程、分析算法简介、使用注意事项、产品介绍（含质构仪、电子鼻、电子舌、快速粘度仪、流变仪等介绍）等文件，可直接查看（提供软件截图）。
●11.内置≥10种动画视频，提供视频至少包含如下内容：TPA测试非粘性，TPA测试粘性，半固体反挤压，表面粘性测试，剪切测试，拉伸测试，凝胶测试，下压保持力不变测试，三点折断测试，压缩测试，粘性测试，正向挤压测试，下压保持距离不变测试等），适合操作者自行学习，须同时在同一个界面中展示动画版测试动作，动画版测试曲线，动画版测试指标（提供软件截图）。
12.具有不同数据库样品合并分析功能。

●13.内置智能感官仿真软件模块：可真实的在线模拟电子舌、电子鼻、质构仪等仪器的实验操作和数据采集处理（提供软件截图）。
三、配置清单

1.电子鼻主机1套（≥7英寸嵌入式触摸屏，直接触屏操作，实时显示测试曲线）。
2.配套专用数据采集和分析软件1套。

3.配套顶空进样瓶100个。

4.进样针10个。

5.必要配件1套。

6.安装管理系统，可通过微信小程序提供设备的在线预约，未经管理员在线审核批准使用，设备无法开机正常使用。管理员审核通过后生成动态密码下发，预约人输入动态密码后设备才可开启使用。动态密码超出预约时间会过期，过期后无法使用，需再次预约。
	1台
	工业
	

	2
	RVA快速检测仪
	一、工作条件

1.温度要求：0~45 ℃。

2相对湿度要求：10%~90%。

二、技术参数

1.样品用量：2~3 g。

2.转速范围：100~3000 rpm。

3.加热方式：铜块加热。

4.温控范围：0~100 ℃；温度控制精度：±0.5 ℃（25℃条件下）。

5.升温速度：最高可达15 ℃/min，可自动实现升温和降温程序。

6.粘度范围：40~50000 CP。

7.冷却速度：≥15 ℃/min。

8.塔帽升降控制系统：步进电机控制升降，升降速度：0-10 mm/s。

9.浆叶旋转控制系统：无刷电机控制。

10.分析结果：糊化温度、峰值粘度、最低粘度、最终粘度、衰减度、回生值等。

(11.支持扩展分析结果：例如：达到目标温度的转速，达到目标时间的温度，达到目标转速的粘度等≥20组（提供软件界面截图）。
12.仪器具有过热保护功能。

13.参考标准：GB/T24852-2010，GB/T24853-2010。

●14.内置各项RVA测试标准或方法，例如：大米的糊化特性测定方法，米粉淀粉粘度测定方法，RVA交联和取代淀粉测试法，RVA糊化分析法等，共计≥40种方法（提供软件界面截图）。

15.通讯要求：设备配套的物联网设备需自带4G或5G通讯模块，可实现电脑端远程参数管理，设备数据可实时上传到指定的云中心数据处理软件接口。

16.溶剂封闭产品成分中无高度有害物质，检测结果符合REACH认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%（含量≤0.1%）。

17.数据分析：软件页面中英文可调，操作简单容易上手，数据分析时不需另外撰写程序，用户可直接勾选所需要的参数，软件即可自动计算结果，结果数据及曲线可以汇出EXCEL文档及图片。

18.技术支持：自带标准测试方法库，方法包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，实验曲线图，测试后如何分析结果等。

19.软件内带物性学、流变、热力学、电学等知识库，≥100组术语解析，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用。

20.软件自带实验报告，包含试验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能，不可编辑报告，可实现实验追溯功能。

21.软件配置要求：带有操作教学视频≥5个，带有≥60个专业术语。

★22.软件自带数据算法，包括但不限于：三维主成分分析（PCA）、LDA、PLSR、三维SVM等至少20个以上数据算法，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式（提供软件界面截图）。
23.曲线具有回放功能，测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择。

24.工作站软件在官方已登记。

25.快速粘度分析仪主机1台、数据分析软件1套、测试罐及桨叶20套。

26.安装管理系统，可通过微信小程序提供设备的在线预约，未经管理员在线审核批准使用，设备无法开机正常使用。管理员审核通过后生成动态密码下发，预约人输入动态密码后设备才可开启使用。动态密码超出预约时间会过期，过期后无法使用，需再次预约。
	1台
	工业
	

	3
	流变仪
	一、工作环境要求：

1.温度要求：0~45 ℃。

2.相对湿度要求：10%~90%。

3.交流电源：220 V，50 Hz，有良好的接地。

二、技术参数要求：

1.流变仪检测指标：时间，剪切应力，复合剪切模量，储能模量，损耗模量，相位角，损耗系数，复合黏度，复黏度（RE)，复黏度（IM)，扭矩，剪切应变，偏转角，剪切速率，旋转转速，震荡频率，震荡角频率，法向力，间隙，黏度。

2.流变仪主要技术指标如下：

(1)振荡角频率：1.57~157 rad/s。

(2)震荡频率：0.25~25 Hz。

(3)控精度：≤±1 ℃。

(4)扭矩范围：1~320 mNm。

(5)扭矩分辨率：≤0.1 mNm。

(6)角位移分辨率：≤0.5 mrd。

(7)角速率范围：1.57~157 rad/s。

((8)剪切速率调节范围：0.1~1000 s-¹。

(9)偏转角：≥0.5 mrd。

(10)旋转速度：0.1~1500 rpm。

(11)剪切应变：≥1%。

(12)最大法向力：40N±2N。

(13)通讯要求：设备配套的物联网设备需自带4G或5G通讯模块，可实现电脑端远程参数管理，设备数据可实时上传到指定的云中心数据处理软件接口。

(14)软件支持用户自定义的测试方法设置，设置方便逻辑清晰、测试结果直接显示、原始数据直接导出，也可以生成PDF标准格式的测试报告。

(15)旋转测试：粘度、剪切应力、流动曲线、粘度曲线、粘温曲线，屈服应力等。

(16)振荡测试：储能模量、损耗模量、复合剪切模量、复数粘度以及相位角等。

(17)软件配置要求：带有操作教学视频≥5个，带有60多个专业术语。

(18)中文操作界面，能够实现主成分分析，线性判别分析，等级质量区分等模式识别功能等功能，软件终身免费升级。完整智能模式识别以及分析系统，具备多种算法模式：方差分析（ANOVA、COMPARISON)、降维分析（PCA、LDA、LLE、LE、TSNE、ISOMAP）、分类分析（LDA、PLS-DA、BP、SVM、KNN、PCA-BP、PCA-SVM、PCA-KNN、LDA-BP、LDA-SVM、LDA-KNN、LLE-BP、LLE-SVM、LLE-KNN）、回归分析（PLSR、BP神经网络、SVM）、聚类分析（欧式距离、闵式距离、马氏距离、K-Means、DBScan）等≥20种主流算法及人机互动功能。

★(19)软件内带产品介绍（包含流变仪、质构仪、电子鼻、电子舌、快速粘度仪等产品）等，随时检索相关知识解析使用（提供满足此项参数软件界面截图）。

●(20)软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；软件内带有≥50篇实验报告，实验报告内容包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，实验曲线图，测试后如何分析结果，其中实验报告内测试方法软件可以直接读取使用，无需在进行方法设置（提供满足此项参数软件界面截图）。
(21)流变仪生产厂商自主生产或配套外购使用的溶剂封闭产品成分中无高度有害物质，检测结果符合REACH认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%（含量≤0.1%）。

(22)软件具有英文和中文操作界面。

((23)软件具有自主知识产权的软件著作权，根据需要可选择审计追踪模块，3Q认证模块，可满足GB、ISO、ASTM、DIN EN和FGSV等标准的测试要求。

(24)投标文件中需提供原厂设备发表的SCI文章。

3.仪器配置及要求：

(1)流变仪主机1台。

(2)流变仪专用分析软件1套。

(3)转子2个。

(4)带制冷功能的循环水浴1套。

(5)半导体控温下板1套（-20~180 ℃温控）。

4.安装管理系统，可通过微信小程序提供设备的在线预约，未经管理员在线审核批准使用，设备无法开机正常使用。管理员审核通过后生成动态密码下发，预约人输入动态密码后设备才可开启使用。动态密码超出预约时间会过期，过期后无法使用，需再次预约。


	1台
	工业
	

	4
	荧光定量PCR仪
	1.采用半导体升降温，最快变温速率≥6 ℃/s。
2.采用MARLOW半导体芯片，使用寿命≥100万次循环。

★3.采用顶部检测方式，使用白管可屏蔽背景干扰，提高荧光信号灵敏度和信噪比（提供彩页或技术说明）。
●4.采用短光程静态荧光CCD成像，保障荧光信号稳定性和灵敏度（提供彩页或技术说明）。
5.可一次检测≥90个样品，同一通道荧光同步检测，减少延时误差。

★6.仪器自带≥10寸触控屏，可实时查看荧光定量PCR反应过程。无需电脑连接，也可运行实时定量PCR和普通PCR程序（提供彩页或技术说明）。
7.采用抽屉式样品台，方便取放样品。

8.可完成绝对定量，熔解曲线，相对定量、基因分型和阴阳性判定等分析。

9.样品台容量：可适用0.1 ml白色单管，8联排管和96孔板。

10.样品台温度范围：0~105 ℃，具有温度梯度功能。

11.样品台温度均匀性≤±0.2 ℃（样品台达到90 ℃时），温控精度≤±0.1 ℃（样品台达到90 ℃时）。

12.动态范围：1~1010，灵敏度：≥1个拷贝。

13.四个荧光检测通道，可检测的荧光素基染料至少包含：

通道1：FAM、SYBR Green；

通道2：VIC、HEX、JOE, CY3, TAMARA, NED；

通道3：ROX, TEXAS-RED；

通道4：CY5。

14.荧光激发波长：300~800 nm，荧光检测波长：500~800 nm。

■15.屏幕角度可90度调节，适合不同视角使用（提供彩页或技术说明和实物图）。
16.可通过手机远程对设备进行开机/关机。

17.软件要求：预装PCR分析软件；安装管理系统，可通过微信小程序提供PCR仪的在线预约，未经管理员在线审核批准使用，设备无法开机正常使用。管理员审核通过后生成动态密码下发，预约人输入动态密码后PCR仪才可开启使用。动态密码超出预约时间会过期，过期后无法使用，需再次预约。
	1台
	工业
	

	5
	▲纳米粒度仪
	1.原理：相位分析光散射技术。

2.检测角度：12°。

3. Zeta范围：无实际限制。

(4.快慢场相图结合（提供软件截图证明）。
5.电泳迁移率范围：≥ ±20 μm.cm/V.s。

6.电导率范围：0~≥270 mS/cm。

7.测试时间：手动或自动。

8.Zeta测试粒径范围：1 nm~>120 μm。

9.样品量：0.75~1.0 mL。

10.趋势测试：时间和温度。

★11.温控范围：-15~120 °C，±0.1 °C（提供彩页或技术说明）。

12.冷凝控制：干燥空气或者氮气。

13.标准激光光源：50 mW高性能固体激光器，671nm。

14.相关器：最多4000通道，1011动态线性范围。

15.检测器：APD（高性能雪崩光电二极管）。

16.软件

(1)具有报告编辑器，得到符合用户需求的定制化报告。

(2)软件版本向下兼容，终生免费升级。

(3)具有批量结果导出能力。

(4)具有多结果合并能力。

(5)具有浓度计算器提供粒径测试适合的浓度范围信息。

(6)中文和英文双模式。

(7)具有SOP功能，测试结果不受人为操作因素影响。

(8)具有统计报告，多结果叠加比较。

(9)符合21CFR Part 11。

(10)安装管理系统，可通过微信小程序提供设备的在线预约，未经管理员在线审核批准使用，设备无法开机正常使用。管理员审核通过后生成动态密码下发，预约人输入动态密码后设备才可开启使用。动态密码超出预约时间会过期，过期后无法使用，需再次预约。
17.可选配高浓度Zeta电位电极（高浓度样品Zeta电位测试）。

18.可选配铂金毛细管电极（高耐腐蚀电极）。
	1台
	工业
	


三、安装调试、质保及售后服务要求

1.中标人免费送货上门，根据采购人要求安装、调试，确保正常使用。

2.所有设备物品为全新产品，设备质保期三年。

3.设备安装后中标人免费对相关人员进行培训，并每半年回访一次；采购人在使用设备时如有需要应及时安排技术人员免费进行指导。

4.中标人为学校教学、技能大赛免费提供指导教师等方面的服务。

5.为保证产品质量及售后服务，供货时须按投标文件要求供货，否则采购人有权终止合同并上报安徽省公共资源交易监督管理局，由此产生的责任由中标人全权承担。

6.中标人免费负责设备调试、安装。验收完成后的3年内若出现故障，中标人负责免费维修，且在12小时内响应，24小时内到达现场提供服务。

四、报价要求

报价要求包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损安装环境改造、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
五、其他要求

1.设备要求

（1）仪器（设备）为优质品牌，性能先进稳定。

（2）仪器（设备）灵敏度高（如有灵敏度到要求）、设备故障率低。

（3）仪器（设备）在保障灵敏度（如有）的前提下，重复性高。

（4）仪器（设备）自动化程度高，操作简便。

2.中标人应当提供现场培训服务：培训人员≥5人，培训地点为采购人指定，培训时间≥3个工作日，以技能培训为主，以参培教师学会使用设备及软件无问题为准，确保设备及软件到校安装调试后教师能够正常使用软件。

3.采购人有权要求中标人在送货前到采购人处演示所有产品，若核验与招标文件技术参数要求不相符，则终止合同，并且以虚假应标嫌疑报送财政监管部门处理。

第4包：大气环境检测实验平台（含3D立体走航监测车）

（一）货物指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标无效

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	无标识项有5条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。


（二）技术参数及要求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	备注

	1
	▲颗粒物激光雷达
	一、基本要求

运用激光作为发射器的空间遥感技术原理，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶的时空演变。通过颗粒物激光雷达水平溯源服务，设置光程5km为半径的颗粒物监测区域，对本区域颗粒物进行扫描式监测，实现区域环境监测全覆盖，实时监测，及时发现颗粒物污染源情况。分析异常点位原因及锁定主要污染源所在区域，精准治理，削峰降频，有效改善异常点位空气质量。

二、性能指标

1.激光雷达设备

（1）激光器类型：泵浦固体激光器。

（2）工作波长：单波长532 nm。

（3）单脉冲输出能量：≥1000 μJ。

■（4）望远镜口径≤140 mm（提供检测报告等证明材料）。
（5）最大探测距离：垂直有效探测距离≥15 km；水平有效探测距离≥5 km。

（6）探测盲区：≤75 m。

（7）垂直分辨率：7~30 m。

（8）累加脉冲：1~100000次之间设置。

（9）适应性要求：高温条件下，系统具备制冷技术装置，可以控制雷达工作的环境温度。

（10）在高湿条件下，系统具备去水汽干性气溶胶的反演功能。

■（11）通过调用配置文件中的退偏振系数，对激光雷达退偏振曲线进行矫正和质量控制（提供检测报告等证明材料）。
■（12）可调用分子分布高度分布模式文件，进行分子模式矫正和质量控制（提供检测报告等证明材料）。
（13）可调用气溶胶消光后向散射比文件，进行消光后向散射比矫正和质量控制。

（14）为保证设备能够适应车载和运输环境等振动环境，设备需满足GB/T2423.56振动实验要求。

（15）按GB18217激光安全标志的标准，贴有激光警告标记、说明标记、激光窗口标志以及有关文字说明提高使用人眼安全性，具体参考GB7247.1中的5.6的规定。

●（16）可调用零点校准文件中的零点高度校准参数，进行0点基准矫正和质量控制。可调用分子分布高度分布模式文件，进行分子模式进行矫正和质量控制（提供检测报告等证明材料）。

●（17）所投激光雷达产品获得省级及以上相关部门颁发的软著优秀奖证书（提供相关截图）。

●（18）所投激光雷达产品入选工信部公示的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》（已废止的不得分）（提供相关截图）。

2.设备硬件环境适应性

（1）雷达主机可实现24 h连续运行。

（2）电源：220 V；50~60 Hz，功耗≤0.5kW。

（3）工作环境温度：-10~45 ℃。

（4）为保证设备长期稳定性，以及能适应外部雨水、沙尘环境以具备应对平时或特殊情况下野外监测的效果。雷达整机需具备一定的防水防尘等级，防水防尘等级需达到IP55以上。

3.数据采集单元

（1）探测器：高灵敏度、低噪声光电倍增管。

（2）采样位数：16bit。

（3）采样频率：20 MHz/s。

（4）数据格式：原始数据记录方式为文本文件，便于读取和二次开发。

（5）数据库文件可记录完整详细观测数据信息，包括观测时间、经纬度、海拔、方位角、垂直角度等信息。

（6）结果文件可记录结果数据，包含高度，信噪比，消光系数，质量浓度等信息。

（7）系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，能够远程控制，全天24h无人值守观测。

4.激光雷达安全性及电磁兼容性要求：

（1）交流耐压：为保证设备安全性，设备需在AC 1500V的情况下检测，检测结果需达到无强烈飞弧和击穿现象。

（2）绝缘阻抗：为保证设备安全性，设备需在DC 500V的情况下检测，检测结果绝缘阻抗需≥10 MΩ。

■（3）浪涌（冲击）抗扰度：设备需经过浪涌（冲击）抗扰度测试，测试结果需至少满足以下技术参数（提供检测报告等证明材料）。
①测试端口：电源端，测试电压：±0.5kV、±1kV，耦合方式：L-N，相位角：0°、90°、180°、270°，个极性试验次数：5次，间隔时间：30 s，测试波形：1.2/50μs，测试结果现象：测试中及测试后EUT运行正常，无异常现象。

②测试端口：电源端，测试电压：±0.5kV、±1kV、±2kV，耦合方式：L-PE、N-PE，相位角：0°、90°、180°、270°，个极性试验次数：5次，间隔时间：30 s，测试波形：1.2/50 μs，测试结果现象：测试中及测试后EUT运行正常，无异常现象。

■（4）静电放电抗扰度：设备需经过静电放电抗扰度测试，测试结果需至少满足以下技术参数（提供检测报告等证明材料）。
①放电点：缝隙、亮体；放电方式：空气；放电电压：±2kV、±4kV、±8kV；每个极性放电次数：10 次；间隔时间：1 s；测试中及测试后EUT运行正常，无异常现象。

②放电点：VCP；放电方式：接触；放电电压：±6 kV；每个极性放电次数：10 次；间隔时间：1 s；测试中及测试后EUT运行正常，无异常现象。

■（5）电快速瞬变脉冲群抗扰度：为保证设备具备一定的电磁兼容性，设备需经过电快速瞬变脉冲群抗扰度测试，测试结果需至少满足以下技术参数（提供检测报告等证明材料）。
测试端口：电源，测试电压：±0.5kV、±1kV，耦合方式：L&N；N&PE；L&N&PE，重复频率：5 kHz、100 kHz，持续时间：1 min，测试结果现象：测试中及测试后EUT运行正常，无异常现象。

三、数据分析平台

系统平台需具备以下功能：平面扫描模式功能、走航探测模式、固定探测模式。

软件通过功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性测试。

●所投激光雷达产品获得省级及以上相关部门颁发的激光雷达数据质控与校准相关领域的科技成果登记证书（提供相关截图）。
1.平面扫描模式

以彩图的形式在地图上显示激光雷达平面扫描监测结果、地名、街道名；可进行地图缩放、视角切换操作；查看位置信息，包括：经纬度、消光系数、PM2.5浓度、PM10浓度、中心距离、采集时间、观测角度；查看激光雷达信息，包括：采集时间、采集地点、天气状况、风向、风速、气温、湿度。

2.走航探测模式

以彩图的形式在地图上显示激光雷达走航探测监测结果、地名、街道名；可进行地图缩放、视角切换操作；查看位置信息，包括：经纬度、消光系数、PM2.5浓度、PM10浓度、中心距离、采集时间、观测角度、高度；查看激光雷达信息，包括：采集时间、采集地点、天气状况、风向、风速、气温、湿度。

3.固定探测模式

以彩图的形式显示在不同高度上激光雷达固定探测结果、采集时间与浓度；下载伪彩色图片。

■4.雷达组网功能

支持设置观测结果显示半径、观测间隔时间、彩图红色数值、对比度。显示激光雷达观测结果（提供检测报告等证明材料）。
	1台
	工业
	

	2
	无人车
	一、技术指标

1.能源类型：纯电动。

2.自动驾驶级别：L4。

●3.外形尺寸(mm)：≤2700（长）×1000（宽）×1600（高）。

4.轴距(mm)：≤1500。

5.离地间隙(mm)：≤150。

6.货箱底板距地高度(mm)：≤700。

7.转弯半径(m)：≤3。

8.涉水深度(mm)：≤200。

9.爬坡度：≤11°。

10.运行时速(km/h)：≤30。

11.工作温度(℃)：-30~60。

12.防水等级：≥IP55。

13.空载续航(km)：≤110。

14.城市综合续航(km)：≤80。

15.总质量(kg)：≤1100。

16.载重(kg)：≤450。

17.货厢容积(m3)：≤2。

★18.质保：核心零部件3年质保。

19.动力电池种类：磷酸铁锂。

20.动力电池电压(V)：76.8。

21.输入电压：220+10%AC。

22.电池电量(kWh)：≤12。

23.慢充时间(h)：≤4 h(随车便携充电枪，16A)。

二、气象微站
1.温度：测量范围（-50~60 ℃），测量精度±0.2 ℃。

2.湿度：测量范围0~100%RH，测量精度±3%RH。

3.风速：测量范围0~40 m/s，测量精度±0.3m/s(<10m/s)，±3%(>10m/s)。

4.气压：测量范围500~1100 hPa，测量精度±0.5 hPa。

5.风向：测量范围0~360°，测量精度±3°。

6.雨量：0.1~4 mm/min，测量精度±0.5%。

三、无人机
1.上升速度：≤10 m/s。

2.带配件上升速度：≤6 m/s。

3.下降速度：≤8 m/s。

4.带配件下降速度：≤6 m/s。

5.水平飞行速度（海平面附近无风）：≤20 m/s。

6.飞行时间（无风环境）：≤50 min（常规桨叶）。

7.续航里程（无风环境）≤35 km（常规桨叶）。
8.工作环境温度：-10~40℃（无太阳辐射）。

9.广角相机：视角：84°，等效焦距：24mm，光圈：f/2.8至f/11。

四、环境六参数监测仪

1.需同时测量SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等参数；需具有GPS定位、4G无线数据传输功能，系统可自动重启。

（1）颗粒物浓度监测单元

监测原理：光散射法，可实时监测PM2.5与PM10。

（2）测量范围：0~1000 μg/m3，检出限：≤5 μg/m3。

（3）气态污染物检测模块

2.测量原理：SO2、NO2、O3、CO：电化学传感器。

（1）测量范围要求：SO2、NO2、O3：0~500ppb；CO：0~4000 ppb。

（2）检出限要求：SO2、NO2、O3：≤5 ppb；CO：≤0.04 ppm。
	1台
	工业
	


三、安装调试、质保及售后服务要求

（1）安装调试要求

中标人负责安装调试，并交付到采购人指定地点。中标人须承担安装调试所需一切费用，应自行与场地方沟通协调相关场地事宜，由此产生的问题本单位不承担任何责任。

（2）质保及售后服务要求

1.仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

2.仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，双方技术人员、专家根据配置和主要技术指标规定验收合格后，方可签字验收。

3.要求投标人具备专业维修工程师。接用户反映后，须在24 h内响应，并提供远程技术指导，如无法远程处理，需在48 h内到现场解决问题。

4.质保期：设备验收合格后，整机质保3年。

5.质保期内，提供所有耗材、配件、易损件等及完成现场免费更换，为所有故障提供技术指导和维修。

6.现场培训：工程师在仪器安装、调试、验收完毕后进行现场培训直至采购人掌握运行操作、维修保养技术。

7.合同签订后30天内交付全部货物及相关凭证，交货地点由采购人指定。

四、报价要求

本项目为总价报价，报价不得超过所投包别的项目预算，否则视为无效投标。

五、其他要求

对本项目所有设备及辅助设备建立档案。主要有：设备的中文说明书、合格证（复印件）、安装厂家的调试报告。
